Комплекс приборов СКЛ

С.Н. Кузнецов1, А.В.Богомолов1, В.И.Галкин1, Ю.И. Денисов1, А.Н. Подорольский1, С.П.Рюмин1, К. Кудела2, Й. Ройко2

1НИИЯФ МГУ, Москва, Россия, 2ИЭФ САН, Кошице, Словакия

Комплексные исследования генерации энергичного нейтрального излучения (гамма-квантов и нейтронов), образованного во время солнечных вспышек на ИСЗ SMM показали, что это излучение несет важную информацию о генерации солнечных энергичных частиц.

В середине 80-х г. прошлого столетия в СССР начала формироваться комплексная программа исследования солнечной активности и ее влияния на околоземное пространство. Результатом реализации этой программы явилось создание ряда спутников серии КОРОНАС. В  НИИЯФ МГУ и ИЭФ САН с целью исследовать связи радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве с активностью Солнца был разработан комплекс научной аппаратуры СКЛ (Солнечные Космические Лучи), который  устанавливался на ИСЗ КОРОНАС-И и КОРОНАС-Ф, запущенных на орбиту соответственно 2 марта 1994 г. и 30 июля 2001 г. Комплекс состоял из следующих трех приборов.

СОНГ (солнечные нейтроны и гамма-кванты) предназначен для регистрации рентгеновского и гамма-излучений в диапазоне 30 кэВ – 200 МэВ, а также потоков нейтронов с энергией >20 МэВ. Кроме того прибор мог измерять потоки и спектр электронов в диапазоне 2 –108 МэВ и потоки протонов с энергией >75 МэВ.

МКЛ (монитор космических лучей) предназначен для регистрации потоков электронов в диапазоне 0,3 –12 МэВ и протонов от 1 МэВ до ~90 МэВ.

СКИ-3 (состав космического излучения) измеряет плотности потоков ядер в диапазоне зарядов 1-10 и энергий от единиц до десятков мегаэлектронвольт на нуклон: 1,5<E<19 МэВ/нуклон для ядер 1Н и 4Не; 3,7<E<46 МэВ/нуклон для ядер до 20Ne.

СОНГ состоит из двух блоков: СОНГ-ДМ - детекторного блока и СОНГ-ЭМ - блока электроники. Обработка информации прибора СОНГ-ДМ и вывод ее на телеметрию осуществляется в приборе СОНГ-ЭМ.

Прибор СОНГ-ДМ (солнечные нейтроны, гамма-кванты) предназначен для регистрации нейтральных и заряженных частиц в следующих энергетических диапазонах:

- Потоков и спектров энерговыделений нейтронов с энергиями >20 МэВ.

- Потоков и спектров -квантов с энергиями 0.03-200 МэВ.

- Потоков и спектров электронов с энергиями 11-108 МэВ.

- Потоков протонов с энергиями 200-300 МэВ.

- Суммарных потоков электронов с энергиями >55 МэВ и протонов с энергиями >70 МэВ.

Прибор рассчитан на регистрацию потоков нейтронов до ~100 см-2с-1, -квантов до ~400 см-2с-1, электронов до ~400 см-2с-1ср-1, протонов до ~600 см-2с-1.

Габаритные размеры и посадочные места: 350×350×560 мм3; (167±0,2) мм + (167±0,2) мм.

Масса прибора не более 50 кг.

Энергопотребление прибора при нормальных условиях и напряжении питания 27+7-3 В не более 8 Вт.

Прибор располагается снаружи объекта. Ось Х направлена на Солнце с точностью ±2о.

Прибор СОНГ-ДМ состоит из одного блока, внутри которого установлены детекторы излучений, схемы отбора и анализа событий, устройства формирования импульсов, преобразователи напряжения для питания детекторов и электроники. Внешний вид прибора показан на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид прибора СОНГ-ДМ на монтажной подставке

Прибор СОНГ-ДМ работает совместно с прибором СОНГ-ЭМ, который был изготовлен в Словакии.

Методика регистрации частиц

Схема детектора прибора СОНГ-ДМ представлена на рис. 2.

В определенной мере методика регистрации частиц в приборе СОНГ аналогична методике, использованной в приборах CGRO [3], OSSE [7] и GRS [8], которые были установлены на ИСЗ SMM, CGRO и Yohkoh, соответственно. В этих приборах гамма-кванты регистрировались в неорганических кристаллах из вещества с большим Z. На спутниках SMM и CGRO применяли кристаллы NaJ, кристаллы CsJ устанавливались позади кристаллов NaJ и использовались в антисовпадательной моде при анализе подробных спектров. Кристаллы CsJ применялись при регистрации нейтронов. Кристаллы BGO обладают большим эффективным Z и лучше пригодны для регистрации гамма-квантов с энергией ~ 2 МэВ. В приборе СОНГ для регистрации гамма-квантов используется кристалл CsJ, он обладает несколько меньшим энергетическим разрешением, чем NaJ, но зато форма электронного импульса зависит от удельной ионизации частицы [1, 2], поэтому можно различать импульсы от гамма-квантов и нейтронов.

Регистрация частиц осуществляется сцинтилляционным счетчиком, состоящим из кристалла CsJ(Tl) 200 мм и высотой 100 мм, просматриваемым ФЭУ-173. Для защиты от заряженных частиц этот сцинтилляционный счетчик со всех сторон окружен активной антисовпадательной защитой, которая состоит из двух частей.

Рис. 2. Схема устройства прибора СОНГ-ДМ

Нижняя часть - усеченный конус и цилиндр, которые находятся в оптическом контакте; эта часть выполнена из пластического сцинтиллятора с толщиной стенок 20 мм и защищает основной счетчик снизу и сбоку. Усеченный конус просматривается снизу ФЭУ-110 (3 на рис. 2); цилиндр просматривается сбоку с двух диаметрально противоположных сторон двумя ФЭУ-114 (4, 5). Верхняя часть – диск, также из пластического сцинтиллятора, толщиной 10 мм; он просматривается двумя ФЭУ-114 (1, 2) с двух диаметрально противоположных сторон. Этот сцинтиллятор защищает основной детектор сверху и, кроме того, вместе с ним образует телескоп для регистрации электронов. Суммарная экранировка основного счетчика – не менее 1,3 г/см2, верхнего антисовпадательного диска – 0,05 г/см2.

Импульсы с анодов ФЭУ, просматривающих антисовпадательные детекторы, после усиления поступают на дискриминаторы с энергетическими порогами 1 МэВ и затем через схемы ИЛИ на схему совпадений с импульсами основного детектора, регистрируемыми дискриминатором с минимальным порогом (0,03 МэВ). Совпадения с импульсами основного детектора существенно увеличивают максимальные скорости счета прибора. Скорости счета антисовпадательного конуса, антисовпадательного цилиндра и антисовпадательного диска, а также скорости счета импульсов на выходе схемы совпадений (общий запрет) выводятся на телеметрию.

Если зарегистрированное событие – нейтральная частица, т. е. срабатывание основного детектора не сопровождается сигналом от антисовпадательной защиты, схемой разделения нейтронов и -квантов (n), подсоединенной к последнему диноду ФЭУ основного счетчика, анализируется форма импульса в CsJ(Tl). В схеме сравниваются интенсивности быстрой (IБ) и медленной (IМ) компонент высвечивания световой вспышки в CsJ(Tl). Постоянные высвечивания этих компонент равны соответственно 0,5-0,7 и 7 мкс. Величина отношения IМ/IБ зависит от удельной ионизации регистрируемых частиц и меняется от 1,0 для электронов с энергиями 0,66 МэВ до 0.35 для -частиц с энергиями ~5 МэВ. В приборе регистрация нейтронов осуществляется по заряженным частицам, образующимся в неупругих взаимодействиях с ядрами Cs и J - в основном, протонам, дейтронам, -частицам и более тяжелым ядрам, либо по ядрам отдачи, образующимся при упругом рассеянии нейтронов на этих же ядрах, т. е., по частицам с высокой удельной ионизацией. При взаимодействиях -квантов с CsJ образуются электроны и позитроны, удельная ионизация которых при энергиях, лежащих в рабочем диапазоне прибора, близка к минимальной. Схема разделения n вырабатывает сигнал «нейтрон» («n») при IМ/IБ<0,9, что соответствует протонам с энергиями <100 МэВ. При амплитудах 0,1-3 МэВ (в электронном эквиваленте) схема разделения n вырабатывает сигнал «n1» (параметр С1) и при амплитудах 3-60 МэВ – сигнал «n2» (параметр С2). Первая область соответствует регистрации нейтронов с энергиями до 1000 МэВ по ядрам отдачи (ядрам Cs и J, на которых упруго рассеялись нейтроны), вторая – регистрации нейтронов по ядерным реакциям. Из-за существования кулоновского барьера энергетические спектры образующихся в реакциях с ядрами Cs и J протонов ограничены энергиями ~4 МэВ, -частиц - ~10 МэВ и еще более высокими энергиями для ядер с Z > 2. Из-за нелинейности световыхода CsJ(Tl) амплитуды от протонов с энергиями 4 МэВ такие же, как от электронов с энергиями ~3 МэВ. Для ядер отдачи в рабочем диапазоне прибора амплитуды световых импульсов в ~10 раз меньше, чем для электронов с той же энергией; нейтроны в упругих взаимодействиях передают ядрам Cs и J не более 1/30 своей энергии.

Регистрация нейтронов по ядерным реакциям и ядрам отдачи одновременно увеличивает эффективную площадь прибора в ~2 раза. Работа в полете показала, что ядра отдачи возбуждаются и снимают возбуждение гамма-квантами.

В приборе измеряется спектр энерговыделений ядер отдачи – двухканальным анализатором амплитуды и спектр энерговыделений продуктов ядерных реакций – шестиканальным анализатором. Независимо от того, выработан сигнал «n1» либо «n2», в случае срабатывания основного детектора, не сопровождающегося сигналом от антисовпадательной защиты, считается, что зарегистрирован -квант. Частично подобные события обусловлены нейтронами, однако потоки последних, как правило, существенно меньше потоков -квантов. В приборе измеряется спектр таких событий в интервале 0,1-200 МэВ десятиканальным анализатором амплитуды, все нейтральные частицы с энерговыделением >200 МэВ также регистрируются в отдельном канале. Кроме того, для регистрации -линий этот спектр в интервале 0,3-20 МэВ измеряется 238-канальным логарифмическим анализатором. Все сигналы основного детектора за исключением тех, которые идут на схему разделения n, снимаются с анодной нагрузки ФЭУ-173.

Признаком регистрации электронов с энергиями 11-108 МэВ является наличие сигнала от дискового пластического сцинтиллятора с амплитудой 1 - 6 МэВ, совпадающий с ним по времени сигнал основного счетчика с амплитудой 3 - 100 МэВ и отсутствие сигнала от нижней части антисовпадательного счетчика. В приборе спектр таких электронов измеряется 6-канальным анализатором амплитуд.

Рис. 3. Зависимость эффективности регистрации гамма-квантов прибором СОНГ-ДМ от энергии

Зарегистрированная частица считается протоном с энергиями от 200 МэВ до 300 МэВ, если ее энерговыделение в основном счетчике выше 200 МэВ.

Частицы космических лучей – электроны с энергиями >50 МэВ и протоны с энергиями >70 МэВ – регистрируются как события с энерговыделением в CsJ выше 50 МэВ.

Максимальная эффективная площадь прибора при регистрации нейтронов по ядерным реакциям составляет 34 см2. Максимальная эффективная площадь при регистрации -квантов ~280 см2. Эффективность счета гамма-квантов является функцией энергии. На рис. 3 приводится  зависимость эффективности регистрации гамма-квантов от их энергии.

Эффективная площадь при регистрации суммарных потоков электронов и протонов с энергиями соответственно >55 МэВ и >70 МэВ составляет ~170 см2. Геометрический фактор при регистрации электронов – 520 см2ср.

Наиболее важные элементы схемы прибора – низковольтный преобразователь напряжения и высоковольтный преобразователь напряжения, питающий ФЭУ-173, схема разделения n, а также 238-канальный анализатор амплитуды – задублированы. Переключение на резервные схемы производится по радиокомандам.

Помимо перечисленных сигналов на прибор СОНГ-ЭМ для регистрации также выводится информация о том, в каком - основном или резервном варианте работают схемы идентификатора нейтронов и 240-канального анализатора спектра (параметр С6). Одновременно с измерениями, производимыми прибором СОНГ-ДМ, обработка информации о потоках и спектрах -квантов с энергиями 0,2-80 МэВ, а также о нейтронах с энерговыделением 5-80 МэВ производится в приборе АВС-Ф, что позволяет получить более подробные данные об регистрируемых частицах и повысить надежность измерений.

С прибора СОНГ-ДМ непосредственно на прибор АВС-Ф подаются сигналы с анодной нагрузки основного ФЭУ и, кроме этого, через прибор СОНГ-ЭМ на прибор АВС-Ф поступают импульсы параметров «общий запрет» (С7), «протоны 200 МэВ» (П2), «протоны >70 МэВ, электроны >55 МэВ» (П1), а также «Вспышка СОНГ». Для увеличения динамического диапазона регистрации амплитуд сигналы на прибор АВС=Ф поступают как с выхода усилителя У2 через разъем Ш 151, так и непосредственно с анодной нагрузки ФЭУ-173.

Прибор МКЛ предназначен для регистрации заряженных частиц в следующих энергетических диапазонах:

- спектров и потоков протонов в энергетическом диапазоне 1-90 МэВ;

- спектров и потоков электронов в энергетическом диапазоне 0,5-12 МэВ;

- потоков  -частиц с энергиями 100-140 МэВ;

- потоков электронов с энергией .1,0 МэВ;

- потоков протонов с энергией >10 МэВ;

- суммарных потоков электронов с энергией  1,6 МэВ и протонов с энергией  23 МэВ

суммарных потоков электронов с энергией  1,6 МэВ и протонов с энергией  90 МэВ.

Рис. 4. Внешний вид прибора МКЛ

Прибор рассчитан на регистрацию потоков до 2×105 см-2·с-1·ср-1. Информация прибора передается на систему сбора и накопления информации ССНИ.

Габаритные размеры прибора 200×250×250  5 мм, масса не более 4,6 кг. энергопотребление прибора при нормальных условиях и напряжении питания 27 В не более 4,0 Вт. Внешний вид прибора представлен на рис. 4.

Прибор состоит из одного блока, внутри которого установлены детекторы излучения, устройства формирования импульсов, логические элементы прибора и преобразователи для питания электроники и детекторов; устройства пересчета и вывода информации на телеметрию. На верхней панели корпуса размещены два детекторных узла прибора. Внутри корпуса находятся  устройства усиления и формирования импульсов, схемы передачи информации на телеметрию, преобразователь напряжения для питания детекторов и электроники, фотоэлектронные умножители.

Детекторная часть прибора состоит из двух телескопических систем. Функциональная схема прибора приведена на рис. 5. Измерения потоков протонов с энергиями 23-90 МэВ, - частиц с энергиями 100-140 МэВ а также потоков электронов с Ее  1,6 МэВ и протонов с Ер  90 МэВ производятся при помощи телескопической системы, схема которой приведена в верхней левой части рис.5.

Рис. 5. Схематическое устройство прибора МКЛ

Сцинтилляционный детектор Дт.1 - часть сферического слоя из пластического сцинтиллятора на основе полистирола, ограниченная конусом с вершиной в центре сферы и углом раствора 140о. Толщина слоя ~4,0 мм, его радиус 40 мм. В центре сферы расположен полупроводниковый детектор Дт.2, диаметр которого 12 мм и толщина 2 мм.

Для идентификации частиц и определения их энергии используется их удельная ионизация при движении в рассматриваемой системе. Амплитуда импульса от  заряженной частицы (Е) измеряется в сцинтилляционном счетчике и для дальнейшего анализа выбираются частицы, энерговыделение которых в n-p-детекторе больше двукратной ионизации релятивистской однозарядной частицы. При движении заряженной частицы в веществе сцинтилляционного детектора испускаются фотоны. Световые вспышки преобразуются фотоэлектронным умножителем в электрические импульсы. На фотокатод ФЭУ-110 свет поступает по световоду из оргстекла.

Сцинтиллятор находится под алюминиевой защитой 0,5 мм. Сигналы с ФЭУ, просматривающего сцинтилляционный детектор, и сигналы с полупроводникового детектора подаются на интегральные дискриминаторы через усилители и формирующие устройства. Каждый интегральный дискриминатор встроен в логическую схему так, что формируется канал, который срабатывает, когда через детектор прошла частица, энергия которой лежит в определенном энергетическом интервале (окне). Таким образом определяется спектр потоков протонов, прошедших через систему детекторов Дт.1 и Дт.2 в диапазоне энергии 23-90 МэВ.

Для измерений потоков электронов с Ее = 0,5 – 1,0 МэВ, протонов с Ер = 14-26 МэВ и протонов с Ер  10 МэВ используется полусферический слой сцинтиллятора Дт.1 как одиночный детектор. Геометрический фактор детектора ~30 см2·ср. Порог дискриминации протонов с Ер = 14-26 МэВ выбран равным ~10 МэВ.

Для измерения спектров потоков электронов с Ее = 0,5-12 МэВ и потоков протонов с Ер = 1-5 МэВ используется телескопическая система, состоящая из трех счетчиков (правая часть рис. 5).

Дт.З - тонкий проходной n-p-детектор диаметром ~10 мм и толщиной 50 мкм; Дт.4-толстый проходной n-p-детектор диаметром 12 мм и толщиной 2000 мкм, Дт.5 - составной сцинтилляционный детектор типа фосвич. Он состоит из кристалла CsJ диаметром и высотой 10 мм. CsJ обладает большей плотностью, чем кремниевые детекторы и позволяет регистрировать более энергичные электроны. Для защиты от проникающих сбоку и снизу частиц он окружен слоем из пластического сцинтиллятора толщиной 10 мм. Оба сцинтиллятора просматриваются одним ФЭУ-84. Разделение событий  (световых вспышек при прохождении заряженных частиц), происходящих в кристалле и пластическом сцинтилляторе, производится по различию во временах высвечивания электронной схемой разделения. События в пластическом сцинтилляторе запрещают дальнейшую обработку сигнала. Для защиты от света над телескопом помещена алюминиевая фольга толщиной 10 мкм.

Входная апертура телескопа ограничена коллиматором из алюминия, угол раствора которого ~60о. Геометрический фактор системы ~ 0,5 см2 · ср. Эффективные геометрические факторы для частиц, регистрируемых МКЛ, приведены в таблице.

Сигналы с ФЭУ и полупроводниковых детекторов после усиления, формирования и разделения поступают на дискриминаторы. Пороги дискриминации настраиваются  таким образом, чтобы дискриминатор срабатывал только при прохождении через детектор частицы определенной энергии. Сигналы с дискриминаторов поступают на входы схем совпадений, а затем выходные параметры прибора в виде темпов счета определенных частиц в соответствующих энергетических диапазонах подаются на источник цифровых массивов. Информация с прибора МКЛ записывается на телеметрию и передается на Землю при помощи системы накопления и обработки информации (ССНИ) путем вывода цифровых массивов из прибора МКЛ в блок СОНГ-ЭМ КНА СКЛ и далее на систему ССНИ.

Характеристики частиц, регистрируемых прибором МКЛ

| № | Параметр, МэВ | Эффективный геометрический фактор, см2·ср |
| --- | --- | --- |
| 1 | e > 0,5; p > 9 | 30 |
| 2 | e > 1, p > 9 | 30 |
| 3 | р 14-26 | 30 |
| 4 | р 23-26 | 2 |
| 5 | р 26-50 | 2 |
| 6 | р 50-90 | 2 |
| 7 | e > 1,6; p > 90 | 2 |
| 8 |  23-33 | 2 |
| 9 | e >1,6; p > 23 | 2,45 |
| 10 | р 1-5 | 0,5 |
| 11 | е 0,3-0,6 | 0,425 |
| 12 | e 0,6-1,5 | 0,44 |
| 13 | е 1,5-3 | 0,39 |
| 14 | е 3-6 | 0,43 |
| 15 | е 6-12 | 0,47 |

Прибор СКИ-3 (спектрометр космических излучений) предназначен для спектрометрических измерений потоков ядерного компонента космических лучей. Он измеряет плотности потоков ядер в диапазоне зарядов 1-10 и энергий от единиц до десятков МэВ/нуклон: 1,5 < E < 19 МэВ/нуклон для ядер 1Н и 4Не; 3,7 < E < 46 МэВ/нуклон для ядер 20Ne.

Рис. 6. Внешний вид прибора СКИ-3

Габаритные размеры прибора 200×208×270 мм3, масса 5,0 кг.

Прибор СКИ-3 состоит из одного блока, его внешний вид представлен на рис. 6.

В состав прибора входят телескоп, схемы аналоговой и цифровой обработки сигналов, схемы связи с бортовой РТС и с блоком DIOGENESS-PRAM, источник питания детекторов и электронных схем прибора.

Телескоп состоит из четырех кремниевых детекторов толщинами (мкм) 25(50), 100, 2000 и 2000. Величина входного угла, определяемая коллиматором и расстоянием между первыми двумя детекторами, равна 500.

Измерения основаны на определении энерговыделений в первых трех детекторах. Анализируются амплитуды импульсов ядер, остановившихся во втором или третьем детекторах и попавших в телескоп в заданном телесном угле.

Для нормальной работы прибора при больших загрузках (до 105 Гц) после зарядочувствительных усилителей стоят формирователи коротких импульсов на короткозамкнутых линиях задержки. Далее импульсы проходят через устройства выборки и хранения (УВХ), выполняющие функции линейного пропускателя и расширителя импульсов.

Быстрые дискриминаторы и схемы совпадений вырабатывают сигналы, управляющие открыванием УВХ, запоминающих амплитуды входных сигналов до окончания амплитудно-цифрового преобразования.

Для создания управляющих сигналов p, , z, соответствующих прохождению ядер с z1, z2, z3, использован токовый сумматор, складывающий с соответствующими коэффициентами импульсы первых трех детекторов: I1 + k2 I2 + k3I3.

Для детекторов с толщинами (мкм) 25, 100, и 2000 k2 = 0,3 и k3 = 0,1.

Информация прибора СКИ-3 выводится на ССНИ через прибор DIOGENESS-PRAM. Показания АЦП передаются в блок DIOGENESS-PRAM (PRAM) через управляемые из этого блока ключи (КЛ). Скорости счета параметров (счетные параметры) р2, р3, 2, 3,z2 и z3 определяются при помощи линеек 28, опрашиваемых через БР блоком PRAM. Информация в PRAM передается параллельным кодом по одному цифровому 8-разрядному каналу – шине данных. К этой шине в соответствии с информацией, полученной прибором СКИ-3, и программой, содержащейся в блоке PRAM, в определенном порядке подключаются счетные каналы, каналы анализаторов, регистр состояния (РС).

РС содержит предварительную информацию о ядре, зарегистрированном в каналах анализаторов, и об интенсивности протонов. Информация, записанная в РС, определяет выбор режима опроса и порядок работы прибора.

Прибор установлен снаружи объекта под ЭВТИ. Ось телескопа ориентирована в антисолнечном направлении.

СКИ-3 – это мониторный прибор с хорошим зарядовым разрешением. Его разрешающая способность может быть продемонстрирована на двумерной диаграмме показаний анализаторов. На рис. 7  показаны данные анализаторов А1-А3 за несколько часов измерений во время вспышки 22 ноября 2001

Рис. 7. Диаграмма регистрации различных элементов прибором СКИ-3 в полете

На диаграмме видны хорошо разделяющиеся треки ядер C, N, O, Ne, Mg, Si.

Прибор СКИ-3 давал информацию непрерывно с момента запуска в 2001 г. до марта 2004 г. За этот период получена информация о потоках ядер солнечных космических лучей, наблюдавшихся в околоземном пространстве после нескольких крупных вспышек: 24 сентября 2001 г., 4 и 22 ноября 2001 г., 21 апреля 2002 г., в серии вспышек в октябре – ноябре 2003 г.

Полученная информация включает в себя сведения об интенсивности потоков ядер: протонов, ядер гелия и ядер с Z6 в двух энергетических интервалах, энергетические спектры для потоков отдельных ядер от С до Si, а также относительные обилия отдельных ядер в потоках СКЛ.

Библиографический список

1. Богомолов А.В., Бритвич Г.И., Мягкова И.Н., Рюмин С.П.  Идентификация нейтронов на фоне γ-квантов при регистрации их детекторами на основе CsJ(Tl) // Приборы и техника эксперимента». 1996. №1, C.13-19.

2. Богомолов А.В., Мягкова И.Н. Регистрация нейтронов и гамма-квантов в лабораторных условиях с использованием разделения их по форме сцинтилляционного импульса в кристалле CsJ(Tl) // Вестник Московского университета. Серия 3, Физика. Астрономия. 1997. №2, C.61-64.

3. Forrest D.J., Chupp E.L., Ryan, J.M. et al. The Gamma ray spectrometer for the Solar Maximum Mission // Solar Physics. 1980. V 65. P. 15-23.

4. Kuznetsov S.N., Gotselyuk Yu.V., Podorolsky A.N., et al. Scientifical Goals and Specific Devices of the ”Solar Cosmic Rays” (SCR) Scientific Set of Instruments in the CORONAS Project. // CORONAS information. 1991, No 3 (preprint).

5. Lin R.P., Hurford G.J., Madden N.W., et al. High-Energy Solar Spectroscopic Imager (HESSI) Small Explorer Mission for the Next (2000) Solar Maximum // Proc. SPIE (International Society for Optical Engineering), 1998. V. 3442, P. 2-12.

6. McConnell M. An overview of solar flare results from COMPTEL Vestruns OSSE observations of the 4 June 1991 solar flare. // High-energy solar phenomena - a new era of spacecraft measurements. - Waterville valley, NH1993 (edit by J. M. Ryan, W. T. Vestrand, 1993. P.21-25.

7. Murphy R.J., Share G.H., Grove J.E., et al. Vestruns OSSE observations of the 4 June 1991 solar flare. // Ibid. P. 15-20.

8. Ogawara Y. Japanese satellite program on the solar research for the coming solar maximum. 1. Observations of High-Energy Electromagnetic Radiations // Space Science Reviews. 1989. V.51.  P.175-184.